二、货物清单

（一）货物总清单

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN-2023-440300000-812001-13420 | 全智能采血管理系统 | 一 | 套 | 拒绝进口 | 1,680,000 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 系统模块 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排队叫号系统 | 自助排队取号机 | 4 | 台 | 拒绝进口 |
|  |  | 排队信息显示屏 | 2 | 台 |  |
|  |  | 智能排队管理软件 | 2 | 套 |  |
|  |  | 语音系统 | 2 | 套 |  |
| 2 | 窗口采血系统 | 智能备管贴标主机 | 7 | 台 |  |
|  |  | 控制软件 | 7 | 套 |  |
|  |  | 窗口显示屏 | 7 | 套 |  |
|  |  | 桌面收纳台 | 7 | 张 |  |
|  |  | 扫描平台 | 8 | 台 |  |
|  |  | 热敏标签打印机 | 7 | 台 |  |
|  |  | 采血操作终端（含显示器） | 7 | 套 |  |
|  |  | 采血管理软件 | 7 | 套 |  |
|  |  | 签收电脑 | 1 | 台 |  |
|  |  | 安装组件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 控制系统 | 工作站 | 2 | 套 |  |
|  |  | 中央控制软件系统 | 2 | 套 |  |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为：智能备管贴标主机

三、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限 |
| 2 | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限 |
| 3 | 具体技术要求、商务需求中带“★”要求 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

四、具体技术要求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

2、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共  17 项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

3、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （一）排队叫号系统 | 1.1功能：通过管理软件，实现取号机、排队信息显示屏、窗口屏等设备之间数据的实时互通。 |
|  |  | 1.2患者识别：患者自助登记时可提前识别患者、检验项目的种类，根据医院的规则进行人员分流。 |
|  |  | ▲1.3取号方式：根据医院需求进行量身定做，提供医院所需的凭证进行登记的功能，凭证的种类可选但不限于：诊疗卡，电子健康信息码，在基础信息库支持下可实现人脸识别取号。（提供实际用户使用场景图片佐证，并注明用户名称以及联系方式） |
|  |  | 1.4 队列调度，根据医院要求制定患者队列分配规则。 |
|  |  | 1.5优先功能：具备急诊、孕妇、老人优先等功能，可根据需要设置优先级别、分时段优先规则。 |
|  |  | ▲1.6预约采血：通过排队叫号系统实现预约采血，实现形式≥2种。（提供实际用户使用场景图片佐证，并注明用户名称以及联系方式）。 |
|  |  | 1.7叫号方式：可实现预叫号、重复叫号等，叫号次数、模式可调。 |
|  |  | 1.8语音叫号软件：国内语言环境下开发、支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定。 |
|  |  | 1.9过号提醒：显示过号信息，并能按照医院需要设置过号处理原则。 |
| 2 | （二）智能备管贴标系统 | 2.1功能：按照采血相关信息（医嘱信息），自动在采血管仓中选择出正确的采血管、打印标签、按照设定位置粘贴标签。 |
|  |  | ▲2.2 主机布局方式：每一个或者两个采血窗口旁放置一台主机，主机间并联运行，互不干扰。主机采用简约设计、非落地式，不占地面空间，直接放置于台面或采血桌面，产品尺寸≤600*200*400mm。（提供实际用户使用场景图片佐证，并标明产品尺寸） |
|  |  | ▲2.3试管种类：不含拓展、外挂模块，单台设备≥7种。（提供实际用户使用场景图片佐证） |
|  |  | 2.4同一种采血管可放置在多个试管仓，按需设定。 |
|  |  | ▲2.5试管仓可视化：设备工作时可随时观察试管仓内运行状态，便于及时加载试管，试管仓门为防尘防污可视化盖板。（提供实际用户使用场景图片佐证） |
|  |  | ▲2.6试管装载方式：直接批量抓取试管水平放入试管仓内，非逐支放入试管仓，非抽屉式装载试管。（提供实际产品工作视频截图佐证） |
|  |  | ▲2.7处理能力：单台主机处理速度≥1400支/小时，整个系统处理速度与主机数量成正比。（提供实际产品工作视频截图佐证） |
|  |  | ▲2.8 试管规格：直径：12～16mm，长度：75～120mm，塑胶盖符合要求的尿管都可以。单个试管仓可以同时兼容管径12~13mm，14~16mm的试管。（提供实际用户使用场景图片佐证，并标明尺寸） |
|  |  | ▲2.9兼容75mm末梢采血管。（提供实际产品工作视频截图佐证） |
|  |  | 2.10仓位上有采血管类型指引标识，直观指引使用者放入正确类型的试管。 |
|  |  | 2.11支持试管余量探测，用完设备报警。 |
|  |  | ▲2.12放管和取管方式：水平堆叠从主机设备侧面放管，支持不停机加管。每个患者需要的试管及特殊标签都制备在独立试管托盘盒里，可连托盘盒整体转运，有效避免漏管，漏取。（提供实际用户使用场景图片佐证） |
|  |  | 2.13根据故障等级，具备分级报警功能，并且能够用屏幕一步一步指导用户处理故障。 |
|  |  | ▲2.14设备内嵌LCD触摸屏：非外接屏幕、实时显示设备运行状态、相关提示信息。（提供实际用户使用场景图片佐证） |
|  |  | ▲2.15 智能视觉防错系统：内置摄像头，通过核对管帽颜色对试管放置错误、准备错误进行验证，出错时报警并提示纠正处理。（提供实际产品工作视频截图佐证） |
|  |  | 2.16试管标签内容可设，标签粘贴位置可设。 |
|  |  | 2.17支持特殊容器（无法适用于设备的标本容器）标签打印功能。 |
|  |  | ▲2.18设备主机侧面具有嵌入式条码阅读器：可及时核对患者信息，以杜绝混淆。（提供实际用户使用场景图片或视频截图佐证） |
|  |  | 2.19标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正。 |
|  |  | 2.20支持条码类型：code128、code39、JAN、2of5、NW-7；支持文字类型：英文、数字、汉字、标点符号等。 |
|  |  | ▲2.21打印机模块：整机内嵌≥3台打印机，≥2台标签打印机、≥1台回执单打印机。（提供实际用户使用场景图片或视频截图佐证） |
|  |  | 2.22每台主机容纳≥2卷标签纸，每卷≥1500张标签。 |
|  |  | 2.23自动识别原标签的位置，在原标签的位置进行粘贴试管，保留观察窗口。 |
|  |  | ▲2.24 设备主机具有嵌入式热敏票据打印机，可输出采血回执信息，非标签形式，票据尺寸：宽度≥5.5cm，长度≥6cm。（提供实际用户使用场景图片或视频截图佐证） |
| 3 | （三）多功能采血工作站 | 3.1与医院HIS/LIS系统对接，护士可完成患者呼叫、采血、管理和数据管理等工作。 |
|  |  | 3.2每个窗口具备用户登录启用功能，即登录窗口系统开启采血状态，可根据工作量灵活调节采血窗口开放数量。 |
|  |  | ▲3.3每个窗口配置桌面收纳架，可放置压脉带、操作电脑、扫描平台等设备及医疗用品。（提供实际用户使用场景图片佐证，并注明用户名称以及联系方式） |
|  |  | 3.4核对方式：护士可使用扫描平台识别条码，核对被采血者人员信息，以杜绝混淆。 |
|  |  | 3.5采血完成后可打印回执单，回执单信息可定制。 |
|  |  | 3.6采血时间记录：采血完成后，扫描试管条码等凭证自动记录采血时间，满足临床实验室质量管理规范要求。 |
|  |  | 3.7应急模式：可一键切换至应急模式，启动备用标签打印机打印标签，手工粘贴试管，保证采血的进行。 |
| 4 | （四）智能采血管理系统软件模块 | 4.1对接医院HIS、LIS等系统，获取患者检验条码信息，并自动分配采血队列和采血窗口。 |
|  |  | 4.2能收集各子系统或模块反馈信息，并将其反馈给医院HIS/LIS系统。 |
|  |  | 4.3响应采血工作人员（或采血者）的请求，自动把患者及相应采血管同时调度到发出请求的采血工位。 |
|  |  | 4.4具备患者信息查询、患者采血状态查询等功能。 |
|  |  | 4.5统计功能：可针对工作量、患者数量、时间节点、耗材用量等数据进行多种统计，可根据需要按年、月、周、日等维度自动生成各种统计报表。 |
|  |  | ▲4.6所有软件均为生产厂家自主开发，拥有软件著作权≥4份。（提供相关证书复印件佐证） |

备注：

1、投标文件应按要求提供相应佐证材料。

2、佐证材料（均为原件扫描件）的提供要求：

（1）佐证材料内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；佐证材料尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

五、商务需求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

2、评分时，如对一项招标商务需求（以划分框为准，一个划分框是作为一项招标商务需求）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 |  | 目录 |  |  | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 |  |  | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |  |
| 2 | 关于免费保修期 |  |  | 1.1货物免费原厂保修期 3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |  |
| 3 | 其他 |  |  | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |  |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 免费保修期外售后服务要求 |  |  | 在免费保修期结束后的一年，中标人应对货物提供及时有效的技术支持和服务。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 关于交货 | 1.1交货地点：采购人指定地点 |  |  |
|  |  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |  |  |
|  |  |  | 1.3签订合同后天 30天（日历日）内交货。 |  |  |
| 2 |  | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |  |  |
|  |  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |  |  |
| 3 |  | 关于违约 | 3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 30 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |  |  |
|  |  |  | 3.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。 |  |  |
|  |  |  | 3.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被采购方评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |  |  |
| 4 |  | 关于付款 | 合同生效并收到相应发票后支付合同总额的 60 %作为预付款，设备到达指定安装现场并安装、调试完毕，支付 40 %货款。 |  |  |
| 5 |  | 其他 | 投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用； |  |  |

六、政策导向

1、2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在招标文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用LNG或电动工程机械、装卸机械的比例不低于30%。

2、根据《深圳市人民政府关于印发深圳市贯彻落实守信联合激励和失信联合惩戒制度实施方案的通知》（深府〔2017〕57号）对列入失信“黑名单”的供应商限制参与政府采购。

3、“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。