- 竞价采购需求

（一）采购需求清单

| 序号 | 设备名称 | *制造商或品牌 | *规格型号 | 数量 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷原子吸收测汞仪 | 欧卫 | ORAMA-700+SANPRA5 | 1台 | 核心设备 |
| 2 | 气相色谱仪 | 安捷伦 | 8890 | 1台 | 核心设备 |
| 3 | 高压灭菌锅 | 雅马拓 | SQ810C | 1台 |  |
| 预算限价 |  | 96.8万元 |  |  |  |

（二）*技术需求

| 设备名称 | 技术需求 |
| --- | --- |
| ▲冷原子吸收测汞仪 | 1.仪器总体要求 满足《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》（HJ 597-2011）中关于冷原子吸收测汞仪的要求。 2.主要用途 用于测定地表水、地下水、工业废水和生活污水中总汞的测定。 3.技术要求 *3.1仪器采用冷原子吸收法原理进行检测。 *3.2 仪器内置加热消解装置，可以使消解和汞还原过程在仪器内部进行，不需要进行消解和氧化还原反应的样品转移过程,加热温度可达到95℃。 3.3 仪器采用氧化还原法，将样品在酸性环境下进行还原，还原后的汞原子通过冷原子吸收检测器进行检测。 *3.4 适用范围： 直接上样消解：大部分液体样品，包括饮用水，工业废水，地表水，海水，雨水等。 消解完后上样：固体样品，包含土壤、淤泥等。 3.5 仪器内有自动进样器，样品位数量不得低于80位 3.6 仪器光源采用低压汞灯 3.7 检测上限：不小于400ppb 3.8检测下限：不低于0.5ppt 3.9仪器采用非流动注射，每个样品均在独立的试管内进行氧化还原反应，避免产生样品间的交叉污染。 3.10单个样品检测时间：3-5min 3.11仪器带有高锰酸钾过量检测装置。 3.12 软件系统可自行进行峰型判定，仪器自检，检验记录，浓度分析，统计分析等功能。 *3.13 冷原子测汞仪可与80位液体自动进样器、80位液体自动进样器（配备全自动酸消解）或29位固体基质酸消解自动进样器一起使用。1台PC软件工作站控制多达3台自动进样器，每批最多可分析高达240个样品，提供多种可能的配置，以最适合的选择满足不同的应用需求。 *3.14离散式直接吹扫技术从每个样品管中提取并转移还原后的Hg到检测器中进行测量。只有汞蒸汽流过并接触到流路，样品间的记忆效应和超范围样品的交叉污染情况均被避免，无需担心汞记忆效应的影响。 3.15 配备安全的直立式1200mL废液罐可以安全地储存测量产生的所有酸性废液。使用可拆卸试剂架上设计为符合人体工程学的手柄，可安全地搬运试剂瓶。可将试剂架放置到更安全的位置进行试剂填充。 4.设备配置清单 ORAMA-700主机一台， 80位自动进样器1套，自动消解系统1套，样品管 1000支，汞检测光源 1根。 |
| ▲气相色谱仪 | 1.总体要求 满足《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》（HJ 1006-2018）中关于气相色谱仪的要求。 2.仪器用途 用于固定污染源废气中挥发性卤代烃的气袋采样-气相色谱法测定。 3.技术性能指标 3.1 柱箱 温度范围：最高不低于450摄氏度，温度设置精度不大于0.1摄氏度 温度稳定性：当环境温度变化 1摄氏度时，优于 0.1摄氏度 柱温箱内部体积不小于13.8L 3.2 惰性分流/不分流进样口 流量控制：具有恒流、恒压等操作模式的电子气路控制 快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝，方便易维护 最高使用温度不低于400摄氏度 压力设定范围：最大值≥100 psi *最大分流比≥12000:1 3.3 电子捕获检测器（ECD） 最低检测限：50 fg/mL（林丹）； 最高操作温度：不低于400 ℃ 3.4 阀箱 用于气体进样的气体进样阀，可以由气相软件完全控制 可控温阀箱，保证流路温度一致性 3.5 动态配气仪 稀释倍数≥100倍 支持标气稀释，也可对气袋、苏玛罐等容器气体稀释 提供至少2路配气通道，支持不少于6种组份的气体 具有自动排出废气功能 3.6 操作工作站 硬件： PC机，其配置不低于内存8G或以上；CPU I5或以上，硬盘1T或以上；正版Windows 10专业版系统 (64bit)，19”液晶显示器，激光打印机 软件：Windows 10操作环境：色谱分析软件包（应包括本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析） 全中文的操作界面以及所有在线帮助 4. 配置要求 气相色谱仪型号8890主机1台，操作工作站1套，惰性分流/不分流进样口1个，气体进样阀1套，控温阀箱1套，ECD检测器1个，对应色谱柱及常规耗材1批，动态配气仪1台，钢瓶标气1套等。 |
| 高压灭菌锅 | 1.总体要求 满足《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》（HJ 347.1-2018）、《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》（HJ 347.2-2018）、《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》（HJ 1001-2018）等中关于器材和样品灭菌、温度调节的要求。 2.仪器用途 用于粪大肠菌群等监测分析中的器材和样品等灭菌。 3.技术性能指标 3.1技术参数要求： *温度显示、控制精度0.1℃；使用温度范围45～135℃； *最高使用压力0.26MPa，压力表、压力安全阀可方便拆卸； 可定时0或者1分～99小时59分； 罐内有效内径不小于370×H750mm 罐体有效容积不小于80L 3. 配置要求 高压灭菌锅主体1个，灭菌框2个，蒸汽接收杯1个，排水箱1个，排水管1根，抱箍1个，灭菌效果测试卡30片。 |

注：“*”条款为不可偏离项，供应商所投货物不满足的，其报价无效。“▲”为主要设备（核心设备）。

（三）交货时间及地点

1.*交货时间：自合同签订之日起30个自然日内交货。因客观原因或不可抗力原因造成不能按时交货的，成交供应商应在客观原因或不可抗力原因发生之日起3日内，提交延期交货书面申请及相关证明材料，经采购人同意后方可顺延。

2.交货地点：深圳市龙岗区白灰围一路1号深圳市生态环境监测站龙岗分站。

（四）*报价要求

人民币报价，价格包括本项目所发生的一切费用，包括但不限于仪器设备的价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、质保期退运返修等其他所有费用。报价系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

（五）*付款方式

1.合同签订后，采购人在收到合法发票15日内预付合同总额的60%的首付款。

2.货物清单仪器设备全部送至采购人指定场所并完成安装、调试、培训、试运行，经采购人验收合格后，在收到合法发票15日内支付合同总额40%的尾款。

（六）运输及包装要求

设备的包装、运输由成交供应商负责。应使用崭新坚固的包装，适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果由成交供应商负全责。

（七）交货、安装及调试要求

*1.成交供应商在设备交货前5个工作日内须向采购人提供本项目核心设备(冷原子吸收测汞仪、气相色谱仪)生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺函或授权书，并经采购人认可。如不能提供，采购人有权拒收货物，解除合同，成交供应商退回所有已经支付的款项，由此产生的违约责任由其承担。

2.成交供应商应按照约定或竞价文件规定的时间和方式交付货物时，交货地点由采购人指定。

3.成交供应商交付的货物应当完全符合竟价文件所规定的品牌、型号、数量、技术规格要求，并提供相关认证。成交供应商提供的货物不符合竞价文件规定的，采购人有权拒收货物，解除合同，成交供应商退回所有已经支付的款项，由此产生的违约责任由成交供应商承担。

4.成交供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随配件、工具等交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及相关单证或工具的，视为未按约定交货，成交供应商负责补齐，因此导致逾期交付的，由其承担相关的违约责任。

5.成交供应商必须按照竟价文件要求和报价文件的承诺，将仪器设备安装并调试至正常运行的最佳状态。

6.成交供应商必须按照相关要求和承诺，安排仪器厂家或经厂家授权的专业技术人员到现场将仪器设备安装、调试、演示、测试至正常运行的最佳状态后交付使用。采购设备应进行计量检定或校准后才可正常使用的仪器设备，由成交供应商负责在到货开箱后，或经采购人同意在到货开箱之前，委托有资质的计量检定校准机构出具计量检定证书或校准报告，检定合格或校准参数须满足需求。

（八）培训要求

1.为保证成交供应商所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

2.成交供应商负责对采购人提供免费现场技术培训，培训人数不限，培训地点由采购人指定；培训直至采购人能完全独立操作。

（九）*验收要求

1.需要进行计量检定或校准的货物，由成交供应商负责委托具有计量检定资质的单位出具首次计量检定证书或校准报告，检定合格或校准参数满足采购人需求，方可进行技术验收。不需计量检定或校准的货物，采购人进行外观和功能性验收。

2.采购人应当在货物到齐后15个工作日内对货物进行包装、外观、型号、配件等检查，确认无误后签署到货单。成交供应商完成货物安装、调试、检定校准、培训等必要程序，经采购人验收无误后签署最终验收报告，正式交付使用。

（十）*售后服务要求

1.售后服务期自最终验收合格并交付使用之日起计，货物免费保修期1年。保修期内提供免费整机维修保养，包含所有仪器、配件、部件等。一旦发生质量问题，成交供应商需在接到通知24小时内进行处理。保修期过后，成交供应商终生提供及时的维修、维护、定期回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使设备保持良好工作状态。

2.供应商应在竞价文件中提交具体的售后服务方案，包括售后服务内容、要求和质保期限等。

3.供应商应在竞价文件中提供需求清单所有仪器设备的相关承诺材料，如宣传彩页、使用说明书关键页、参数确认函或计量检测报告等，加盖投标人公章。

4.成交供应商应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和竞价文件的要求及投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。

5.保修期内，成交供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

（十一）质量及知识产权要求

1.成交供应商提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

2.采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由成交供应商负责。

（十二） 风险责任

1.成交供应商应完全按照本招标文件的要求和采购人竞价文件的承诺完成本项目，出于自身财务、技术、人力等原因导致项目失败的，应承担全部责任。

2.成交供应商在实施项目过程中应对自身的安全生产负责，若由成交供应商原因发生的各种事故采购人不承担任何责任。

（十三）违约责任

1.因成交供应商原因，未能按规定时间完成有关工作，每延误一天，采购人可在支付合同余款中扣除合同价款千分之一；延误超过15天，采购人可有权解除合同，成交供应商应向采购人支付采购合同总价款20%的违约金，并赔偿由此造成采购人遭受的一切损失；

2.如成交供应商违反保密义务或提供的项目服务或项目成果侵犯第三方知识产权的，采购人有权解除合同，成交供应商应向采购人支付合同总价30%的违约金，并赔偿由此给采购人造成的一切损失。

3.未经采购人同意，成交供应商不得将项目转包或分包给其他第三方。如若违反，采购人有权解除合同，成交供应商应向采购人支付采购合同总价款20%的违约金，并赔偿由此给采购人造成的一切损失。

（十四）合同解除和终止

成交供应商存在第十四条第1款的违约情形时，采购人可向成交供应商发出书面的违约通知书，提出解除或终止部分或全部合同。在项目履行过程中发生特殊情况导致采购需求发生变化时，采购人可根据实际情况变更或终止合同，并通过签订补充协议予以确定，并合同价款据实结算。