二、货物清单

（一）货物总清单

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAN-2024-440300000-812001-01328 | DR数字化放射成像系统采购项目 | 二 | 套 | 拒绝进口 | 1,600,000.00 |
| 2 | PLAN-2024-440300000-812001-01329 | DR数字化放射成像系统采购项目 |  |  |  | 700,000.00 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 主机系统（含X线球管、高压发生器等） | 二 | 套 | 拒绝进口 |
| 2 |  | 电动升降胸片架 | 二 | 套 |  |
| 3 |  | 电动升降球管立柱 | 二 | 套 |  |
| 4 |  | 移动式摄影床 | 二 | 套 |  |
| 5 |  | 无线平板探测器及滤线栅 | 二 | 套 |  |
| 6 |  | 无线手持遥控器 | 二 | 套 |  |
| 7 |  | 曝光手闸 | 二 | 套 |  |
| 8 |  | 虚拟剂量测量单元 | 二 | 套 |  |
| 9 |  | 中英文手册 | 二 | 套 |  |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

3、本项目核心产品为：主机系统（含X线球管、高压发生器等）。

三、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限 |
| 2 | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限 |
| 3 | 具体技术要求、商务需求中带“★”要求 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

四、具体技术要求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

2、招标技术要求中，用红色加粗字体标注的技术条款为要求提供证明资料的条款，共    项，其余为未要求提供证明资料的条款，无需提供相关证明资料。

3、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能需求 | ▲无线单板双立柱多功能DR，用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统，具有无线移动式平板探测器，可从拍摄床及胸片架中自由切换，并可作自由拍摄。 |
| 2 | DR数字化放射成像系统 | ★投标产品具有 NMPA 认证（提供认证证明） |
| 主要技术规格和要求 |  |  |
| 2.1 | X线高压发生器 | 2.1.1高频逆变式高压发生器频率≥100KHZ |
|  |  | ▲2.1.2高压发生器功率≥55KW |
|  |  | 2.1.3管电压可调范围：40-150KV |
|  |  | 2.1.4最大输出毫安秒≥800mAs |
|  |  | 2.1.5最短曝光时间≤1ms |
|  |  | 2.1.6具备AEC自动曝光控制功能 |
|  |  | 2.1.7发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光 |
| 2.2 | X线球管 | ▲2.2.1阳极热容量≥350kHU |
|  |  | ▲2.2.2阳极散热率≥97kHU/min. |
|  |  | 2.2.3管套热容量≥1.35MHU |
|  |  | 2.2.4球管焦点尺寸≤0.6/1.2mm |
|  |  | 2.2.5功率≥34kW/55kW |
|  |  | 2.2.6缩光器内具有皮尺测量床旁拍照的距离 |
|  |  | 2.2.7缩光器可旋转角度≥±45度 |
|  |  | 2.2.8缩光器内置三级铜滤线器：0.1/0.2/0.3mm |
|  |  | 2.2.9缩光器照野可自动调整 |
|  |  | 2.2.10缩光器具有射野灯光定时控制开关 |
|  |  | 2.2.11球管支架水平方向运动距离：66厘米 |
|  |  | 2.2.12球管支架垂直方向运动距离≥145厘米 |
|  |  | 2.2.13 X线球管可沿垂直轴旋转：±180度 |
|  |  | 2.2.14 X线球管可沿水平轴旋转：±140度 |
| 2.3 | 近台操作控制系统 | 2.3.1操控方式：电容式触摸屏 |
|  |  | ▲2.3.2屏幕尺寸≥10.1英寸 |
|  |  | 2.3.3屏幕重力感应自动调整方向 |
|  |  | 2.3.4可显示患者信息，如姓名、患者编号等 |
|  |  | 2.3.5大小焦点快速切换 |
|  |  | 2.3.6电离室可调整 |
|  |  | 2.3.7曝光参数可实时调整（如kV、mA、mAs等） |
|  |  | 2.3.8可显示图形化摆位指南，技师可按照该指南对患者进行准确的摆位 |
|  |  | 2.3.9可显示系统状态消息 |
| 2.4 | 无线移动平板探测器 | 2.4.1探测器结构 碘化铯/非晶体硅，无拼接整板。 |
|  |  | 2.4.2探测器有效尺寸≥42.6×42.6cm |
|  |  | 2.4.3像素尺寸≤139um |
|  |  | 2.4.4采集灰阶度≥16bits |
|  |  | 2.4.5空间分辨率≥3.6Lp/mm |
|  |  | ▲2.4.6量子捕获效率 (在0.05lp/mm ，DQE)≥80% |
|  |  | 2.4.7采集距阵≥3070X3070 |
|  |  | 2.4.8平板无须额外特殊冷却 |
|  |  | 2.4.9无电缆无线传输所采集图像 |
|  |  | 2.4.10图像预览时间≤3秒 |
|  |  | 2.4.11探测器最大承重≥150公斤 |
|  |  | 2.4.12探测器重量≤4.2kg |
|  |  | ▲2.4.13无线平板充满电后可拍摄的最大图像数≥950张 |
|  |  | ▲2.4.14无线平板配备把手，可单手移动，且防止意外摔落 |
| 2.5 | 移动摄影平床 | 2.5.1床面尺寸≥202cm×70cm |
|  |  | 2.5.2滤线栅栅比≥5:1 |
|  |  | 2.5.3滤线栅栅密度≥85lp/cm |
|  |  | 2.5.4滤线栅可方便移出，无需借助工具 |
|  |  | 2.5.5最大承重量≥135kg |
|  |  | 2.5.6探测器于床下的移动范围≥55cm |
|  |  | 2.5.7探测器可放置于床面或床外做无滤线栅拍摄 |
| 2.6 | 胸片架 | 2.6.1胸片架可电机驱动高度变化范围：31.5cm-175cm |
|  |  | 2.6.2源像距SID：115-180CM |
|  |  | 2.6.3电离室≥3个 |
|  |  | ▲2.6.4无线遥控胸片架上下运动 |
|  |  | ▲2.6.5球管投照胸片架平板时，可随胸片架上下自动跟踪运动 |
|  |  | 2.6.6滤线栅栅比≥13:1 |
|  |  | 2.6.7滤线栅栅密度≥40lp/cm |
| 2.7 | 系统操作台 | 2.7.1主机控制台与高压发生器高度集成, 可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置 |
|  |  | 2.7.2一体机图像采集工作站 |
|  |  | 2.7.3主机工作站操作台内存≥8GB |
|  |  | 2.7.4主机工作站可存储图像数量≥10,000幅 |
|  |  | 2.7.5主机操作系统：Windows 10 |
|  |  | 2.7.6显示器尺寸≥23.8英寸 |
|  |  | 2.7.7显示器分辨率≥1920×1080 |
|  |  | 2.7.8支持与RIS和HIS系统的集成 |
|  |  | 2.7.9图形化器官程序选择 |
|  |  | 2.7.10窗宽窗位调整 |
|  |  | 2.7.11水平和垂直图像镜像 |
|  |  | 2.7.12图像旋转 |
|  |  | 2.7.13 AP和PA 定位标记 |
|  |  | 2.7.14全屏图像文本标注 |
|  |  | 2.7.15图像放大 |
|  |  | 2.7.16胶片拍照的图像预览功能 |
|  |  | 2.7.17图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 |
|  |  | ▲2.7.18标准、平滑、高对比、高细节四种预定义图像风格一键快速切换，且还可自定义图像风格 |
|  |  | 2.7.19边缘增强 |
|  |  | 2.7.20噪点抑制 |
|  |  | 2.7.21 DICOM3.0：有DICOM存储、打印，worklist等功能 |
| 2.8 | ★X线球管、高压发生器，必须由DR整机设备原厂制造 |  |

五、商务需求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

2、评分时，如对一项招标商务需求（以划分框为准，一个划分框是作为一项招标商务需求）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 |  | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 |  | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 2 | 关于免费保修期 |  | 1.1货物免费保修期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 3 | 其他 |  | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）其他商务要求 |  |  |  |
| 1 |  | 关于交货 | 1.1交货地点：深圳市南山区西丽街道沁园路4589号 |
|  |  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  |  | 1.3签订合同后并接受采购人通知后45天（日历日）内交货 |
| 2 |  | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
| 3 |  | 关于违约 | 3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的5%的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  |  | 3.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  |  | 3.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被没收履约保证金，并被采购方评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 4 |  | 关于付款 | 合同签订后30天内付总货款的60%，货到安装调试完成后30天内付款30%，验收合格后30天内付款10% |