三、项目概况

（一）预算金额: 人民币叁拾陆万捌仟元（368,000.00），最高投标限价: 人民币叁拾陆万捌仟元（368,000.00）

（二）项目概况:

对附件列明的医疗设备进行设备托管服务，服务内容包含：附件列表设备的日常维修保养， 含故障维修、设备定期日常维护保养、设备定期巡检、备质控检查等及质量管理体系建立，相关服务信息和资料需记入全院级设备信息化管理平台，提供资产绩效管理报告和资产优化建议。

四、项目技术要求

（一）服务内容及要求（以下条款需提供承诺书）

1.1维保设备名称及型号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图机 | 深圳邦健 | iE12A | 2 |
| 2 | 心电监护仪 | 深圳迈瑞 | iPM12 | 2 |
| 3 | 全自动除颤仪 | 深圳迈瑞 | Bene Heart D3 | 2 |
| 4 | 眼科裂隙灯 | 苏州六六 | YZ5X | 1 |
| 5 | 全自动台式血压计 | 深圳瑞光 | RBP-9001 | 1 |
| 6 | 全自动高压立式灭菌器 | 山东新华 | LMQ.C-50E | 1 |
| 7 | 卧式圆形压力蒸汽灭菌器 | 山东新华 | MOST-T-45 | 1 |
| 8 | 呼吸机 | 深圳迈瑞 | SV600 | 1 |
| 9 | 全自动生化仪 | 上海科华 | ZY1200 | 1 |
| 10 | 酶标分析仪 | 德朗 | DR-200BC | 1 |
| 11 | 尿液分析仪 | 桂林优利特 | UIRT-180 | 1 |
| 12 | 全定量免疫荧光分析仪 | 瑞莱 | TZ-301 | 1 |
| 13 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞 | DC-7 | 1 |
| 14 | 全自动电解质分析仪 | 梅州康立 | AFT-601D | 1 |
| 15 | 彩超诊断仪（便携） | 迈瑞 | M55 | 1 |
| 16 | 全自动化学发光测定仪 | 安图生物 | A2000Plus | 1 |
| 17 | 血液细胞分析仪 | 迈瑞 | BC-5180 | 1 |
| 18 | 电解质分析仪 | 康立 | K-Lite 6B | 1 |
| 19 | 台式高速离心机 | 上海卢湘仪 | TG16.5 | 1 |
|  |  |  | 总数 | 22 |

1.2服务要求：

▲（1）所更换的配件必须是合法渠道获得的合格配件，投标商需要在标书中提供承诺函加盖公章，承担相关的法律风险；

（2）承诺提供需维护保养设备的一年的无限次人工、无限次配件维修、设备校准校验、设备配套软件升级服务；

（3）承诺机器故障48小时内到现场维修服务，72小时内修复,72小时不能修复提供备用机；每台机器每月保养及检测一次，每台设备开机率或正常运行率确保在95%以上（一年按365个自然日计算），保养及维修后按监狱医院要求进行台账登记；

（4）承诺每台机器每月保养及检测一次，每台设备开机率确保在95%以上（一年按365 个自然日计算）；

▲（5）承诺设备因配件原因或达到行业报废标准无法维修的，提供由计量检测机构出具检测评估意见。因考虑设备使用年限及维修保养工时成本等综合因素，维修范围需包含附件列表中22件医疗设备除试剂外的所有耗材配件（如灯泡、电池、血压袖带、血氧探头、超声多普勒包含所配探头：C5-2、P4-2、7L4A、3C5S、7L4S)；

（6）承诺不在指定之列的医疗设备（含新增）提供免费人工检测、保养服务及市场询价为3000 元以下的配件等维修服务；

（7）承诺在保修合同执行期间，设备提供免费搬迁服务；

（8）合同期内因故障而需更换的保修范围内的备件，不受数量限制。维修中所更换的备件为原厂生产，符合国家质量检测标准；备件的采购渠道必须符合国家相关法律、法规，维修结束后提交维修报告；

（9）负责协助院方进行保修设备医疗器械不良事件申报工作；

▲（10）确保全年备件供应服务的安全可靠，具备有专业物流渠道协议合作商（提供第三方专业物流公司的合作协议等证明文件）；

▲（11）配合采购人计量检测工作，重大故障维修后或相关部门检查需及时提供计量检测服务直至检测合格（提供第三方专业检测公司合作协议）；

▲（12）为确保维修及时性，投标人需提供维修使用的车辆两辆；

（自有或租赁均可，自有车辆要求提供与投标人单位名称相符,且在车检有效期内车辆的行驶证；租赁车辆要求提供与投标人签订租赁合同的单位名称相符,且在车检有效期内车辆的行驶证。以上证明材料要求为复印件或扫描件并加盖投标人公章，原件备查）

- 提供年度维修、保养与性能质控总结报告；

（14）每年提供全院性的设备使用、操作、维护等方面的培训工作；

（15）提供全年24小时维修热线电话支持，接到故障报修电话后，1小时内能做出技术响应；停机设备，电话报修后，工程师必须能在48小时内到达现场维修；

五、项目商务要求

（1）服务期限

本次项目服务期为一年，根据服务质量评定结果，最多可续签三年，合同一年一签。

（2）服务地点

采购人指定地点

（3）付款方法和条件

甲方分壹拾贰次支付乙方合同款，服务满一个月后甲方凭乙方开具发票支付上一个月的合同款。甲方规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已按期支付。

（4）报价要求

费用包括服务期内全部维修保养检查费用（含全部配件更换、人工费用、税金等一切费用），服务期内不再支付任何费用。

六、投标报价

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

4.除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

5.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

6.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。