### 二、货物清单

（一）货物总清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态人胃肠消化系统 | 一 | 台 | 拒绝进口 | 800,000.00 |

备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

### 三、实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件载明的交货期不超过招标文件规定的期限 |
| 2 | 投标文件载明的免费保修期不低于招标文件规定的期限 |
| 3 | 具体技术要求、商务需求中带“★”要求 |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

### 四、具体技术要求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

2、评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 标注 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态人胃肠消化系统 | 动态人胃肠消化系统是基于人体胃肠道生理过程，在体外条件下从形态、运动和生化环境多方面模拟胃肠的消化过程。这套系统需要实现消化液模拟液的逐步释放以及模拟胃的动态排空过程。借助这套系统可以快速了解食物在胃内的消化过程，用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、营养成分释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。 |  |  |
|  |  | 可编程逻辑控制器控制系统。 |  |  |
|  |  | 温度控制系统：K型热电偶，控制精度为±1℃，设备可进行预热，在实验开始前即达到目标温度，温度可调范围：室温至40℃。 |  |  |
|  |  | 设备动力系统：电压220V，转速≥13800r/min，产气量≥135L/min，气压≥0.6Mpa，空气的进气口为Փ8快接 |  |  |
|  |  | 蠕动动力系统：包含食管动力系统，胃挤压动力系统，幽门动力系统等，电阻≥0.7欧，保持转矩≥1.2N.M，相电流3.0A，电压48VDC，转动惯量≥280g.cm2 |  |  |
|  |  | 消化液模拟液分泌系统：包含胃液模拟液系统，肠液模拟液系统，酸液系统，碱液系统，电机功率400W，额定转矩1.27N.M，额定电流2700mA，电压AC220，额定转速3000rpm，最高转速≤6500rpm |  |  |
|  |  | 软件设置参数至少包含：蠕动速度、倾斜速度、振动速度、挤压速度、环境温度、注射速度、运行时间等； | ★ |  |
|  |  | 软件运行参数界面至少包含：幽门装置运行参数段数≥6段；胃液模拟液注射泵运行段数≥10段，肠液模拟液注射泵运行段数≥10段；蠕动装置运行段数≥6段；倾斜角装置运行段数≥6段； |  |  |
|  |  | 胃的压缩和蠕动频率速度为3.5-10 mm/s连续可调。 |  |  |
|  |  | 十二指肠的蠕动频率为1-20 rpm 连续可调。 |  |  |
|  |  | 胃液、肠液模拟液的输入速率在0 -70 mm/min可调。 |  |  |
|  |  | 胃的倾斜速度由0.25°/min 至12°/min 连续可调，倾斜范围+30°至-30°（“+”表示顺时针，“-”表示逆时针）。需要提供操作面板照片 | ▲ |  |
|  |  | 白色柔软的硅胶J形胃模型：有效宽度180 mm，高度170 mm（正视图），有效容积约400ml，胃壁收缩频率在1-5 rpm范围可调。需要提供胃模型照片 | ★ |  |
|  |  | 白色柔软的硅胶十二指肠模型：管内径约为30 mm，壁厚约为5.0 mm，长度约为110 cm。需要提供十二指肠的照片 | ▲ |  |
|  |  | 工作环境要求：设备运行音躁≤70分贝，额定功率≤3KW，峰值电流≤15 A（实验室配有16A插座）。 |  |  |

### 五、商务需求

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。

2、评分时，如对一项招标商务需求（以划分框为准，一个划分框是作为一项招标商务需求）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知，工作日12小时之内响应，非工作日24小时内响应。 |
| 2 | 关于免费保修期 | ★货物免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 3 | 发生质量问题的处理方式 | 免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，投标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由投标人承担，投标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 |
| 4 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 售后服务 | 免费保修期后，继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。在质保期内发生故障，在设备维修好后，质保期顺延。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：广东省深圳市南山区创智云城C1栋02单元 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | ★1.3签订合同后 30 天（日历日）内交货。 |
| 2 | 安装调试及验收 | 2.1投标人应在设备到货后5天内安排人员到现场进行安装调试，直到设备正常使用。 |
|  |  | 2.2由采购人按合同和招标、投标文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 |
|  |  | 2.3 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.4当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： （1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。 （2）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。投标文件提供的技术数据经实测证实是真实的。检验及质量保证期内达到的性能指标与要求一致，达到或优于相应标准。 （3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。 （4）按照招标书要求及投标文件提供的技术要求验收必须合格。 （5）投标人提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据采购人有权要求投标人无偿提供采购人认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明投标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。 （6）货物具备产品合格证。 （7）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。 |
| 3 | 关于违约 | ★3.1 （1）投标人交付的货物不存在任何违反相关的法律法规、政府指令或政策等或侵犯任何第三方的合法权利（包括但不限于知识产权、所有权等其他任何权利）的情况。 （2）如果货物或货物的任何部分，被任何有权机构最终裁决为构成侵权，其使用被限制，投标人应按照本合同总金额【10】%向采购人支付赔偿，并赔偿采购人因此受到的全部损失。 |
|  |  | ★3.2 （1）投标人未按期交付货物，每逾期一天，应向采购人支付延迟交付货款的【0.1】 %的违约金，违约金不超过延迟交付货物总金额。 （2）如果投标人比规定的交付时间延迟30天，采购人有权单方解除合同。如采购人单方解除合同，投标人应向采购人支付合同额【10】%的违约金。 |
|  |  | 3.3若投标人经【3】次整改后的货物仍不符合验收标准，则采购人有权选择： (1) 针对不符合验收标准的货物，要求投标人按照该货物合同金额的【10】%承担违约责任并继续履行合同，直至提供令采购人满意的服务。 (2) 单方解除合同，投标人应全部退回已收取的费用，且投标人应支付合同总金额的【10】%作为违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，投标人还应另行赔偿给采购人造成的损失。 |
| 4 | ★关于付款 | (1) 设备到达指定安装现场并安装、调试完毕，采购人出具收货证明，支付合同总额的50%货款； (2) 设备验收合格后，双方签署验收报告，支付合同总额的47%货款； (3) 保留合同总额的3%货款做为质保金，在质保期结束后1个月内支付。 |

### 六、投标报价

1. 本项目报价采用包干制，必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价。

2.投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.本项目预算金额为人民币800000元，投标人的投标报价高于预算金额为无效投标。

4.投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

5.除非采购人修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价或总价。投标人未填综合单价或总价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或总价内。

6.投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

7.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

### 七、政策导向

1、2014年起，政府部门、国有企业在进行设备或工程采购时，应在招标文件中明确要求工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准，并鼓励使用LNG或电动工程机械、装卸机械。2015年起，政府部门、国有企业采购设备或工程项目中选用LNG或电动工程机械、装卸机械的比例不低于30%。

2、根据《深圳市人民政府关于印发深圳市贯彻落实守信联合激励和失信联合惩戒制度实施方案的通知》（深府〔2017〕57号）对列入失信“黑名单”的供应商限制参与政府采购。

3、“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。